100年放射腫瘤科專科醫師考試基礎試題

對乳癌患者施予電子射束追加治療(electron boost)，已知欲使3 cm深處有80%劑量曲線的包覆，下列那一個能量最合適？

6 MeV

9 MeV

12 MeV

15 MeV

B (本項請再註明，出題的科別細項)

易

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p272; 2010.

p272, For a broad beam, the depth in centimeters at which electrons deliver a dose to the 80% to 90% isodose level is equal to approximately one third to one fourth of electron energy in MeV.

當電子射束與光子射束的照野在體表相接時，劑量分布的熱點(hot spot)會落在A射束的照野，冷點(cold spot)會落在B射束的照野，A、B分別為：

電子、光子

電子、電子

光子、電子

光子、光子

C (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p290; 2010.

根據ICRU report 38的建議，高劑量率(HDR)近接治療的劑量率為何？

2 ~ 12 cGy/min

3.3 ~ 20 cGy/min

≧12 cGy/min

≧20 cGy/min

D (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p466; 2010.

近接治療射源的強度可藉由下列那些方式說明？activity，expoure rate at a specified distance，equivalent mass of radium，apparent activity，air kerma strength。

僅、

僅、、

僅、、、

、、、、

D (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p321~322; 2010.

依據國內法規，下列有關輻射工作人員職業曝露之劑量限度，那些正確：每連續五年週期之有效劑量不得超過100西弗，且任何單一年內之有效劑量不得超過50毫西弗皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過500毫西弗，眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過150毫西弗，五年週期，自民國九十一年一月一日起算。

僅、

僅、、

僅、、

、、、

B (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

游離輻射防護安全標準第7條

中子偵檢器通常會填充下列那一種氣體？。

SF6

WD40

BF3

NO

C (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p367; 2010.

醫用直線加速器之醫療品質保證作業，其目標在於使得病患接受放射治療的過程中，其整體的輻射劑量不確定性要小於± a %，而且其整體的空間位置不確定性要小於± b mm，其中a，b分別為：

1、1

2、2

3、3

5、5

D (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p381; 2010.

Total body irradiation（TBI）治療時，在不同部位使用compensator，最主要是讓劑量分佈均勻度的誤差容許值接近於下列何者合理範圍內？

±3％

±5％

±10％

±15％

C (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p405; 2010.

一般total body irradiation 治療，在射束進入病人全身前會先經過一片約1～2 cm 的壓克力板，該裝置最主要的目的為何？

吸收治療室內的散射光子射線避免進入病人體內

與入射光子射線作用以增加病人表面劑量

主要作為擺設鉛塊或支撐病人治療所需的附屬設備

造成入射光子的衰減以降低劑量率

B (本項請再註明，出題的科別細項)

中等

The Physics of Radiation Therapy, 4th, Faiz M. Khan; Chapter 14, p406; 2010.

- (    ) 光子與物質經康普吞作用後產生的散射光子其頻率比入射光子？

- 大

- 小

- 一樣

- 不一定

答案): B

難易度： 易

參考文獻：The physics of radiation therapy, 3rd edition: Chapter 5, p67, 2003

註解：p67公式5.20

11. (    )根據LQ model計算生物有效劑量(Biological Effective Dose)，在不考慮tumor proliferation因素時，假設α/β=15 for tumor，「一天照二次，每次1.2Gy，每周照五天，照射七周共84Gy」的治療方式，比傳統分次「一天照一次，每次照2Gy，每周照五次，照射七周共70Gy」，大約可提高腫瘤生物有效劑量

(A) 6%

(B) 9%

(C) 12%

(D) 15%

答案) D

難易度) 難

參考文獻) Radiobiology chapter 22

12. (    )有關OER(oxygen enhancement ratio)、LET(linear energy transfer)、RBE(relative biological effectiveness)之敘述，何者正確？

(A) RBE隨LET增加而一直增加

(B) OER隨LET增加而遞減

(C) RBE隨LET增加而遞減但LET太高時RBE反而又上升

(D) OER隨LET增加而遞增但LET太高時OER反而又下降

答案) B

難易度) 中等

參考文獻) Radiobiology chapter 6-7